## Лист1
Приложение №1
Технические характеристики коагулятора (электрохирургического высокочастотного)
№ п/п | Наименование характеристик и спецификация поставки. | Числовые параметры технических характеристик | Предлагаемый к поставке товар с указание точных числовых параметров и прочих характеристик
1. | Наименование
2. | Модель
3. | Страна происхождения
4. | Регистрационное удостоверение | Наличие
5. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие
6. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
| Ширина, не более | 270 мм
| Глубина, не более | 310 мм
| Высота, не более | 110 мм
| Вес, не более | 6 кг
| Подбор мощности кнопочными регуляторами на передней панели блока управления с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие
| Наличие цифрового отображение выходной мощности для различных режимов | Наличие
| Номинальное напряжение/номинальная частота | 120 В/50 Гц,230 В/60 Гц
| Потребляемая мощность, не более | 300 В
| Класс защиты | Class 1, Type BF
| Количество выходов для подключения монополярных инструментов, не менее | 1
| Количество выходов для подключения биполярного инструмента, не менее | 1
| Визуальный мониторинг выходной мощности на дисплее электрокоагулятора | Наличие
| Постоянный контроль выходной мощности встроенным микропроцессором | Наличие
| Активное подавление токов утечки. | Наличие
| Активное подавление искрообразования | Наличие
| Прочный корпус из изоляционного материала, обеспечивающий высокую электробезопасность. | Наличие
7. | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
| Максимальная выходная мощность, не менее | 100 Вт
| Несущая частота в монополярном режиме, не менее | 1 600 кГц (1,6 мГц)
| Количество монополярных режимов, не менее | 3
| Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие
| Максимальная выходная мощность, не менее (Вт) | 100
| Нагрузочное сопротивление , не более (Ом) | 300
| Монополярное разрез 1 (Blend 1) | Наличие
| Максимальная выходная мощность, не менее (Вт) | 100
| Нагрузочное сопротивление , не более (Ом) | 300
| Монополярная контактная коагуляция (Contact Coagulation) | Наличие
| Максимальная выходная мощность, не менее (Вт) | 60
| Нагрузочное сопротивление , не более (Ом) | 300
| Несущая частота в биполярном режиме, не менее | 1 600 кГц (1,6 мГц)
| Количество биполярных режимов, не менее | 1
| Биполярная коагуляция (Bipolar Coag) | Наличие
| Максимальная выходная мощность, не менее (Вт) | 80
| Нагрузочное сопротивление , не более (Ом) | 100
8. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
| Ввод в эксплуатацию | Наличие
| Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
| Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев
| Год выпуска | Не ранее 2018 г.
9. | СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ (стандартная комплектация)
| Коагулятор | 1 шт.
| Электрохирургическая ручка-держатель электродов с кнопками резание/коагуляция CUT/COAG (одноразовая в стерильной упаковке) | 1 шт.
| Многоразовый нейтральный электрод пациента из токопроводящей резины REM типа с кабелем | 1 шт.
Монополярные электроды с изоляционным покрытием:
Электрод-скальпель
| Электрод-игла | По 1 шт.
Электрод-игла изогнутая
Электрод-шарик
| Педаль однокнопочная CUT/COAG | 1 шт.
| Возможность доукомплектовать прибор приборной тележкой, биполярными пинцетами и прочими принадлежностями | Наличие